栖霞区尧化街道等街道空气自动监测站标准化建设项目采购需求

根据2024年5月17日南京市生态环境局印发的《南京市街道(镇)环境空气质量自动监测点位标准化建设指导意见》，为进一步规范南京市街道(镇)环境空气质量监测站运行管理，确保监测数据准确可靠，南京市栖霞生态环境局拟对尧化街道、马群街道原有空气自动监测站进行标准化建设。

一、项目预算

本项目预算金额人民币26.5万元，最高限价人民币26.5万元。

二、工作内容

严格对照《南京市街道（镇）环境空气质量自动监测点位标准化建设指导意见》文件中的所有相关标准和要求，主要包括而不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准空气自动站站房采购及安装 | 项 | 2 | 尧化街道、马群街道新建空气自动站站房面积不少于20㎡ |
| 2 | 移机服务及配套辅材更换 | 项 | 2 | 尧化街道、马群街道提供移机服务及移机时所需配套辅材 |

（一）、站房规格要求

站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备，并预留人员操作和仪器维修的空间，站房面积应不小于20平方米。

站房需设置为平顶结构（坡度不大于10°），站房房顶需设置必要的不锈钢护栏，高度不低于1.2米。站房应配备通往房顶的坡梯及不锈钢护栏。

站房需有防水、防潮、隔热、保温措施，站房地层离地面（或楼顶）不少于25cm的距离。

站房应为无窗结构，墙体应有好的保温性能。站房需在门与仪器房之间设置缓冲间，以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

在站房内设置来电自启动体式空调机（移机）和换气扇。空调和换气扇的使用视环境条件变化合理设置，空调出风口不得直对采样管。

站房室内地面到天花板高度应不小于2.4米。

站房的房顶需预先设置采样进气的预留口，参考孔径为60 - 140mm。预留口需在建筑时使用不锈钢或工程塑料钢管同时建造，钢管的两端需预留法兰（房顶一侧的法兰需留有足够高度，避免雨雪影响），用于采样管的固定或接入，以免反复在房顶打孔，破坏防水层和隔热层。

零气的进气需从外界接入时，采样口应设置在墙壁的上方，或通过采样预留口接入。

采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm以上。

站房供电须采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设应满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对全部系统的影响。

站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护等稳压电源装置，电源电压波动不超过220V±10%。站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上，不要设置在地板上，以避免漏水的影响。站房需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。

站房需安装防雷装置。

站房具体要求必须满足《南京市街道（镇）环境空气质量监测点位标准化建设指导意见》。

（二）移机服务及配套辅材要求

本项目是为街道考核站点提供移机服务，时间紧任务重，必须按要求在规定时间内完成设备移机工作，要求移机设备为：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5等仪表以及辅助设备，中标人需要提供机柜、气态物采样总管、颗粒物安装法兰、智能门禁系统等配套辅材。

三、质量及交付标准

符合《南京市街道(镇)环境空气质量自动监测点位标准化建设指导意见》要求。

四、资格要求

（一）竞标单位应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供自2024年11月以来任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或2024年度经审计的财务报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自2024年11月以来任意一月份以来依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件（如有）。

（二）是否接受联合体投标

不接受。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

五、其他要求

1、为确保站房安全，供应商项目交付时必须提供新站点的防雷报告及承重报告。

★2、供应商拟投入本项目的工作人员必须具备相应的工作能力，须保证移机设备的功能完好，移机过程中导致设备损坏或故障的，由供应商全额赔偿。

★3、为保障改造站点数据有效率，各点位站房安装及移机服务需在3日内完成。

★4、投标人须进行现场踏勘工作，并在投标文件中提交踏勘报告。

六、服务期限和地点

服务期限：自合同签订之日起20日历天内完成标准空气自动站站房采购及安装、移机服务及配套辅材更换、验收工作。具体时间以采购人通知为准。

地点：采购人指定地点。

七、付款方式

合同签订后甲方自收到乙方开具的符合财务要求的等额、合法、有效增值税专用发票20日内支付合同金额的80%；项目完成并通过验收后，甲方自收到乙方开具的符合财务要求的等额、合法、有效增值税专用发票20日内，一次性支付余款。

八、报价要求

（一）报价应包括完成该项工作所需的材料费、劳务费、专家费、耗材费、交通费、人员培训及售后服务费、保险、验收、检验、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）投标供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而投标供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

九、中标原则及评价标准

采用综合评分法，具体评价标准如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分（小数点后保留两位） | 15 |
| 2 | 业绩 （12分） | 自2022年7月1日（含）以来，供应商承担过国控站站房采购、设备移机或国控点站房智能化升级服务项目业绩的一个得4分，省控站站房采购、设备移机项目业绩一个得2分，街道考核站站房采购、设备移机项目业绩一个得1分，最高得12分。（时间以合同签订时间为准。提供有效的合同复印件加盖公章，提供的合同必须能反映出相关信息，否则视为未提供） | 12 |
| 3 | 项目组成员 （10分） | 供应商投入本项目人员具备中国环境监测总站或同级单位颁发的运维类培训合格证书，每提供1个证书得2分，最高得10分。（提供近半年（2025年4月至2025年9月）任意一月社保缴纳证明并加盖公章）。 | 10 |
| 4 | 履约能力 （15分） | （1）供应商承诺项目交付时提供防雷报告及承重报告得5分。（提供加盖公章的承诺书原件，格式自拟） | 5 |
|  |  | （2）为了更好的完成本项目的实施，供应商须在项目投标前自行开展现场踏勘，能提供踏勘报告的得5分。（踏勘报告格式自拟，包括但不限于现有点位信息、设备情况、及周边环境等） | 5 |
|  |  | （3）为保障项目实施后数据有效率，如实施过程中导致的设备损坏，供应商需提供备机并对故障设备进行维修或更换。能提供承诺书的得5分。（提供加盖公章的承诺书原件，格式自拟） | 5 |
| 5 | 方案 （48分） | （1）站房安装方案。评委根据供应商提供的站房安装方案（包括但不限于移机流程、人员配备等）进行评分。 ①方案完整科学、可操作性强、完全符合项目需求，得12分； ②方案较完整科学、可操作性较强，符合项目需求，得8分； ③方案完整性科学性一般、可操作性不足，但通过后期优化可以满足要求的，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 12 |
|  |  | （2）项目工作进度计划、质量保证体系及措施等。评委根据供应商提供的针对本项目制定的工作进度计划、质量保证体系及措施等进行评分。 ①计划方案详细具体、时间安排科学合理、质量保证措施完整全面、针对性强，得12分； ②计划方案安排较合理、质量保证措施较全面、针对性较强，得8分； ③计划方案基本可行、质量保证措施一般、针对性不强，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 12 |
|  |  | （3）重难点分析和解决方案。评委根据供应商提供的针对本项目制定的重难点分析和解决方案进行评分。 ①能够明确分析问题并能提供针对性解决方法，内容全面准确，得12分； ②能够分析出重难点问题，对问题有全面认知但无针对性解决方法，得8分； ③对重难点问题没有明确分析到位，无具体针对性方法，但通过后期优化能够满足要求，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 12 |
|  |  | （4）售后服务方案。评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务内容、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）进行评分。 ①方案完整科学、可操作性强、完全符合项目需求，得12分； ②方案较完整科学、可操作性较强，符合项目需求，得8分； ③方案完整性科学性一般、可操作性不足，但通过后期优化可以满足要求的，得4分； ④本项未提供内容的不得分。 | 12 |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（ 公司名称 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（公司名称 ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，本项必填。