附件1：

# 2026年度南京市六合生态环境监测监控中心仪器运维服务项目明细表

| # 序号 | # 名称 | # 型号 | # 数量（台/套） | # 期间核查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 自动烟尘（气）测试仪 | # 崂应3012H | # 2 | # 每月利用符合要求的校准设备对仪器流量（L/min）：20、30、40、50四点各校准一次；及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件和采样管。每月利用S02、NO、NO2、CO、O2标气两点浓度校准烟气仪器一次。根据实际需求，每台设备出具抗干扰报告一份。 |
| # 2 | # 智能双路烟气采样器 | # 崂应3072 | # 1 | # 每月利用符合要求的校准设备对仪器流量（L/min）：0.5、1.0各校准一次。及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件和采样管。 |
|  | # 空气采样器 | # 崂应2020 | # 8 |  |
|  | # 空气采样器 | # 崂应2021 | # 1 |  |
| # 3 | # 空气/智能颗粒物采样器 | # 崂应2050 | # 4 | # 每月利用符合要求的校准设备对膜载通道校准流量（L/min）：100、其它流量通道（L/min）：0.5、1.0三点各校准一次。及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件。 |
| # 4 | # 真空箱采样器 | # 崂应3036 | # 1 | # 每月开展气密性检测；及时更换损坏配件、添置仪器耗材、清洁仪器气路、附件。 |
| # 总计（台套） |  |  | # 17 |  |