附件

货物采购比价单

年  月  日

| 采购单位填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物名称 | 叶绿素蓝绿藻检测仪、高速冷冻离心机 |  |  |  |
| 预算金额 | 3.55万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 采购经办人及联系方式 | 陈工 18951651629 |  |  |  |
| 供货单位填写 |  |  |  |  |
| 供货商名称 | （加盖供货单位公章） |  |  |  |
| 供货商联系人及联系方式 |  |  |  |  |
| 供货商基本情况（附营业执照或资质证明等） |  |  |  |  |
| 货物名称 | 功能、型号、规格、服务等描述 （详细） | 单价 | 数量 | 总价 |
| 其他说明 |  |  |  |  |

| 名称 | 技术要求 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶绿素蓝绿藻检测仪 | - 1.具有高清晰度彩色液晶屏；2.纯按键操作；湿手操作不受影响，支持中英文界面切换 - 3.存储容量不低于8 G；单参数存储不少于25亿条数据；4.数据存储间隔可调；5.数据可导出，可直接查看、读取历史数据；可按天生成独立excel文件或采用等效的分段存储方式，便于数据筛选与查看；6.测量参数：叶绿素a量程须覆盖 0～400μg/L，分辨率优于 0.01 μg/L；蓝绿藻量程须覆盖 0～200.0 Kcells/mL，分辨率优于 0.1 Kcells/mL；均带刷子自清洁；带温度补偿7.具有质保期限。 | 1 | 2.35万元 |
| 高速冷冻离心机 | 1.机身采用优质钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层防护，安全可靠；2.液晶触摸屏操作，可更精确控制转速、时间和相对离心力；3.免维护直流无刷电机，最高转速16000rpm，精确度 ±20rpm；自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换；4.离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：0-99.99 min，精度 1秒/连续离心/瞬时离心；5.精准控温，节能环保；6.可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；7.10组程序存储空间，后台可查看温度以及升速降速曲线数据；8.运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转；9.最高转速达16000r/min ，最大相对离心力：21532×g，最大容量：4×100ml，温度范围：-20-40℃，可定时；10.具有质保期限。 | 1 | 1.20万元 |