附件
货物采购比价单

年  月  日
	采购单位填写

	拟采购货物名称
	叶绿素蓝绿藻检测仪、高速冷冻离心机

	预算金额
	3.55万元

	技术要求
	详见技术要求

	采购经办人及联系方式
	陈工 18951651629

	供货单位填写

	供货商名称
	（加盖供货单位公章）

	供货商联系人及联系方式
	

	供货商基本情况（附营业执照或资质证明等）
	

	货物名称
	功能、型号、规格、服务等描述
（详细）
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	

	其他说明
	





	名称
	技术要求
	数量
	预算金额

	叶绿素蓝绿藻检测仪
	1.具有高清晰度彩色液晶屏；2.纯按键操作；湿手操作不受影响，支持中英文界面切换
3.存储容量不低于8 G；单参数存储不少于25亿条数据；4.数据存储间隔可调；5.数据可导出，可直接查看、读取历史数据；可按天生成独立excel文件或采用等效的分段存储方式，便于数据筛选与查看；6.测量参数：叶绿素a量程须覆盖 0～400μg/L，分辨率优于 0.01 μg/L；蓝绿藻量程须覆盖 0～200.0 Kcells/mL，分辨率优于 0.1 Kcells/mL；均带刷子自清洁；带温度补偿7.具有质保期限。
	1
	2.35万元

	高速冷冻离心机
	1.机身采用优质钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层防护，安全可靠；2.液晶触摸屏操作，可更精确控制转速、时间和相对离心力；3.免维护直流无刷电机，最高转速16000rpm，精确度 ±20rpm；自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换；4.离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：0-99.99 min，精度 1秒/连续离心/瞬时离心；5.精准控温，节能环保；6.可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；7.10组程序存储空间，后台可查看温度以及升速降速曲线数据；8.运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转；9.最高转速达16000r/min
，最大相对离心力：21532×g，最大容量：4×100ml，温度范围：-20-40℃，可定时；10.具有质保期限。
	1
	1.20万元
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