## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2024-07-23 | 7.67 | 8.17 | 7.78 | 8.25 | 3.67% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2024-07-23 | 7.53 | 8.17 | 7.30 | 8.25 | 3.67% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2024-07-23 | 7.97 | 8.17 | 7.88 | 8.25 | 3.67% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2024-07-23 | 7.96 | 8.17 | 8.21 | 8.25 | 3.67% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2024-07-23 | 9.12 | 8.17 | 9.24 | 8.25 | 3.67% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 含氧量 | 2024-07-23 | 8.74 | 8.17 | 9.07 | 8.25 | 3.67% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 流速 | 2024-07-23 | 7.8 | 7.47 | 7.13 | 7.05 | -5.62% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 流速 | 2024-07-23 | 7.3 | 7.47 | 7.06 | 7.05 | -5.62% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 流速 | 2024-07-23 | 7.3 | 7.47 | 6.96 | 7.05 | -5.62% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 湿度 | 2024-07-23 | 7.50 | 4.47 | 3.83 | 3.7 | -0.77% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 湿度 | 2024-07-23 | 3.00 | 4.47 | 3.24 | 3.7 | -0.77% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 湿度 | 2024-07-23 | 2.90 | 4.47 | 4.03 | 3.7 | -0.77% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 20.4 | 21.48 | 17.74 | 17.03 | -4.45mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 21.6 | 21.48 | 19.51 | 17.03 | -4.45mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 22.6 | 21.48 | 13.34 | 17.03 | -4.45mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 20.1 | 21.48 | 14.13 | 17.03 | -4.45mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 21.8 | 21.48 | 19.41 | 17.03 | -4.45mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 22.4 | 21.48 | 18.07 | 17.03 | -4.45mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 7.1 | 8.38 | 9.29 | 11.32 | 2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 7.2 | 8.38 | 9.13 | 11.32 | 2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 8.7 | 8.38 | 12.02 | 11.32 | 2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 8.0 | 8.38 | 10.99 | 11.32 | 2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 10.1 | 8.38 | 13.42 | 11.32 | 2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 9.2 | 8.38 | 13.04 | 11.32 | 2.94mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 温度 | 2024-07-23 | 146.5 | 144.5 | 145.53 | 143.97 | -0.53℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 温度 | 2024-07-23 | 142.0 | 144.5 | 142.71 | 143.97 | -0.53℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 温度 | 2024-07-23 | 145.0 | 144.5 | 143.68 | 143.97 | -0.53℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 流速 | 2024-07-18 | 15.7 | 15.77 | 16.1 | 15.97 | 1.27% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 流速 | 2024-07-18 | 15.9 | 15.77 | 15.9 | 15.97 | 1.27% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 流速 | 2024-07-18 | 15.7 | 15.77 | 15.9 | 15.97 | 1.27% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 湿度 | 2024-07-18 | 2.20 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 湿度 | 2024-07-18 | 2.20 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 湿度 | 2024-07-18 | 2.20 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 温度 | 2024-07-18 | 110.8 | 110.8 | 109.7 | 109.5 | -1.3℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 温度 | 2024-07-18 | 110.7 | 110.8 | 109.3 | 109.5 | -1.3℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 温度 | 2024-07-18 | 110.9 | 110.8 | 109.5 | 109.5 | -1.3℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2024-07-17 | 18.6 | 18.47 | 17.9 | 18.03 | -2.38% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2024-07-17 | 18.1 | 18.47 | 18.0 | 18.03 | -2.38% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2024-07-17 | 18.7 | 18.47 | 18.2 | 18.03 | -2.38% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2024-07-17 | 1.30 | 2.47 | 3.00 | 3.02 | 0.55% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2024-07-17 | 3.00 | 2.47 | 3.03 | 3.02 | 0.55% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2024-07-17 | 3.10 | 2.47 | 3.04 | 3.02 | 0.55% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2024-07-17 | 112.2 | 112.7 | 112.9 | 113.3 | 0.6℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2024-07-17 | 112.8 | 112.7 | 113.4 | 113.3 | 0.6℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2024-07-17 | 113.1 | 112.7 | 113.6 | 113.3 | 0.6℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 流速 | 2024-08-29 | 16.0 | 15.8 | 15.3 | 15.27 | -3.35% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 流速 | 2024-08-29 | 15.7 | 15.8 | 15.3 | 15.27 | -3.35% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 流速 | 2024-08-29 | 15.7 | 15.8 | 15.2 | 15.27 | -3.35% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 湿度 | 2024-08-29 | 3.40 | 3.31 | 2.98 | 2.99 | -0.32% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 湿度 | 2024-08-29 | 3.30 | 3.31 | 2.92 | 2.99 | -0.32% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 湿度 | 2024-08-29 | 3.22 | 3.31 | 3.06 | 2.99 | -0.32% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 温度 | 2024-08-29 | 70.1 | 72.7 | 72.4 | 73.13 | 0.43℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 温度 | 2024-08-29 | 74.6 | 72.7 | 73.1 | 73.13 | 0.43℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 温度 | 2024-08-29 | 73.4 | 72.7 | 73.9 | 73.13 | 0.43℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 流速 | 2024-08-28 | 9.3 | 9.27 | 9.0 | 9 | -2.91% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 流速 | 2024-08-28 | 9.1 | 9.27 | 9.1 | 9 | -2.91% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 流速 | 2024-08-28 | 9.4 | 9.27 | 8.9 | 9 | -2.91% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 湿度 | 2024-08-28 | 3.70 | 3.64 | 3.45 | 3.28 | -0.36% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 湿度 | 2024-08-28 | 3.64 | 3.64 | 3.22 | 3.28 | -0.36% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 湿度 | 2024-08-28 | 3.58 | 3.64 | 3.18 | 3.28 | -0.36% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 温度 | 2024-08-28 | 55.1 | 55.27 | 55.7 | 55.9 | 0.63℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 温度 | 2024-08-28 | 54.9 | 55.27 | 56.5 | 55.9 | 0.63℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 温度 | 2024-08-28 | 55.8 | 55.27 | 55.5 | 55.9 | 0.63℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-15 | 4.07 | 4.02 | 3.90 | 3.72 | -0.3% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-15 | 4.10 | 4.02 | 3.77 | 3.72 | -0.3% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-15 | 3.95 | 4.02 | 3.58 | 3.72 | -0.3% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-15 | 4.20 | 4.02 | 3.88 | 3.72 | -0.3% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-15 | 3.94 | 4.02 | 3.60 | 3.72 | -0.3% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-15 | 3.88 | 4.02 | 3.56 | 3.72 | -0.3% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-08-15 | 17.0 | 16.73 | 17.4 | 17.17 | 2.63% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-08-15 | 16.7 | 16.73 | 17.1 | 17.17 | 2.63% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-08-15 | 16.5 | 16.73 | 17.0 | 17.17 | 2.63% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-08-15 | 6.3 | 6.27 | 6.5 | 6.6 | 5.26% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-08-15 | 6.3 | 6.27 | 6.6 | 6.6 | 5.26% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-08-15 | 6.2 | 6.27 | 6.7 | 6.6 | 5.26% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 5.0 | 5.47 | 13.1 | 12.98 | 7.51mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 4.6 | 5.47 | 12.8 | 12.98 | 7.51mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 5.2 | 5.47 | 12.1 | 12.98 | 7.51mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 7.4 | 5.47 | 15.9 | 12.98 | 7.51mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 6.5 | 5.47 | 12.6 | 12.98 | 7.51mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 4.1 | 5.47 | 11.4 | 12.98 | 7.51mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 14.4 | 15.8 | 22.0 | 23.85 | 8.05mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 18.2 | 15.8 | 31.3 | 23.85 | 8.05mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 13.4 | 15.8 | 20.9 | 23.85 | 8.05mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 14.7 | 15.8 | 21.5 | 23.85 | 8.05mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 15.5 | 15.8 | 21.7 | 23.85 | 8.05mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 18.6 | 15.8 | 25.7 | 23.85 | 8.05mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-08-15 | 125.0 | 124.67 | 125.8 | 125.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-08-15 | 125.0 | 124.67 | 125.4 | 125.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-08-15 | 124.0 | 124.67 | 125.8 | 125.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 流速 | 2024-08-28 | 9.1 | 9.03 | 9.3 | 9.2 | 1.88% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 流速 | 2024-08-28 | 8.9 | 9.03 | 9.2 | 9.2 | 1.88% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 流速 | 2024-08-28 | 9.1 | 9.03 | 9.1 | 9.2 | 1.88% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 湿度 | 2024-08-28 | 4.10 | 4.03 | 4.04 | 3.94 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 湿度 | 2024-08-28 | 4.00 | 4.03 | 3.89 | 3.94 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 湿度 | 2024-08-28 | 4.00 | 4.03 | 3.90 | 3.94 | -0.09% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 温度 | 2024-08-28 | 58.1 | 57.8 | 58.6 | 57.67 | -0.13℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 温度 | 2024-08-28 | 58.0 | 57.8 | 57.6 | 57.67 | -0.13℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 温度 | 2024-08-28 | 57.3 | 57.8 | 56.8 | 57.67 | -0.13℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-26 | 5.01 | 6 | 4.52 | 5.45 | 10.18% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-26 | 5.13 | 6 | 4.64 | 5.45 | 10.18% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-26 | 5.05 | 6 | 4.53 | 5.45 | 10.18% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-26 | 6.17 | 6 | 5.57 | 5.45 | 10.18% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-26 | 7.41 | 6 | 6.80 | 5.45 | 10.18% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-26 | 7.23 | 6 | 6.63 | 5.45 | 10.18% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-08-26 | 8.0 | 7.97 | 8.9 | 8.9 | 11.67% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-08-26 | 7.9 | 7.97 | 8.9 | 8.9 | 11.67% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-08-26 | 8.0 | 7.97 | 8.9 | 8.9 | 11.67% | 相对误差不超过±12%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-08-26 | 7.6 | 7.63 | 7.7 | 7.6 | -0.39% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-08-26 | 7.5 | 7.63 | 7.7 | 7.6 | -0.39% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-08-26 | 7.8 | 7.63 | 7.4 | 7.6 | -0.39% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 24.9 | 22.68 | 23.9 | 22.88 | 0.2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 23.8 | 22.68 | 20.7 | 22.88 | 0.2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 22.8 | 22.68 | 26.2 | 22.88 | 0.2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 24.1 | 22.68 | 21.1 | 22.88 | 0.2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 21.5 | 22.68 | 21.8 | 22.88 | 0.2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 19.0 | 22.68 | 23.6 | 22.88 | 0.2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 3.5 | 5.37 | 9.1 | 8.52 | 3.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 5.1 | 5.37 | 8.4 | 8.52 | 3.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 6.1 | 5.37 | 7.4 | 8.52 | 3.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 6.0 | 5.37 | 9.3 | 8.52 | 3.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 5.7 | 5.37 | 8.3 | 8.52 | 3.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 5.8 | 5.37 | 8.6 | 8.52 | 3.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-08-26 | 136 | 136.33 | 136 | 136 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-08-26 | 137 | 136.33 | 136 | 136 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-08-26 | 136 | 136.33 | 136 | 136 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-27 | 5.67 | 5.9 | 5.28 | 5.44 | 8.75% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-27 | 5.81 | 5.9 | 5.38 | 5.44 | 8.75% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-27 | 5.65 | 5.9 | 5.18 | 5.44 | 8.75% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-27 | 5.90 | 5.9 | 5.39 | 5.44 | 8.75% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-27 | 6.31 | 5.9 | 5.79 | 5.44 | 8.75% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2024-08-27 | 6.03 | 5.9 | 5.62 | 5.44 | 8.75% | 相对准确度≤15%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-08-27 | 10.4 | 10.83 | 11.6 | 11.53 | 6.46% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-08-27 | 11.0 | 10.83 | 11.5 | 11.53 | 6.46% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2024-08-27 | 11.1 | 10.83 | 11.5 | 11.53 | 6.46% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-08-27 | 7.16 | 7.11 | 6.86 | 6.75 | -5.06% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-08-27 | 7.10 | 7.11 | 6.70 | 6.75 | -5.06% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2024-08-27 | 7.08 | 7.11 | 6.69 | 6.75 | -5.06% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 6.8 | 8.07 | 13.6 | 13.23 | 5.16mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 8.1 | 8.07 | 13.3 | 13.23 | 5.16mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 9.2 | 8.07 | 13.4 | 13.23 | 5.16mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 8.8 | 8.07 | 13.4 | 13.23 | 5.16mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 8.2 | 8.07 | 12.8 | 13.23 | 5.16mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 7.3 | 8.07 | 12.9 | 13.23 | 5.16mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 22.4 | 18.2 | 13.0 | 12.23 | -5.97mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 14.4 | 18.2 | 9.1 | 12.23 | -5.97mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 16.4 | 18.2 | 11.6 | 12.23 | -5.97mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 15.3 | 18.2 | 9.9 | 12.23 | -5.97mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 23.6 | 18.2 | 17.1 | 12.23 | -5.97mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 17.1 | 18.2 | 12.7 | 12.23 | -5.97mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-08-27 | 133.5 | 133.27 | 133.3 | 133.23 | -0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-08-27 | 133.1 | 133.27 | 133.1 | 133.23 | -0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2024-08-27 | 133.2 | 133.27 | 133.3 | 133.23 | -0.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2024-08-27 | 19.1 | 18.3 | 17.2 | 17.67 | -3.44% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2024-08-27 | 17.7 | 18.3 | 17.9 | 17.67 | -3.44% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2024-08-27 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 17.67 | -3.44% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 湿度 | 2024-08-27 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.49 | -0.03% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 湿度 | 2024-08-27 | 3.51 | 3.52 | 3.50 | 3.49 | -0.03% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 湿度 | 2024-08-27 | 3.53 | 3.52 | 3.49 | 3.49 | -0.03% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2024-08-27 | 76.0 | 75.33 | 77.5 | 76.7 | 1.37℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2024-08-27 | 75.5 | 75.33 | 76.8 | 76.7 | 1.37℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2024-08-27 | 74.5 | 75.33 | 75.8 | 76.7 | 1.37℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-26 | 5.31 | 4.59 | 4.8 | 4.15 | -0.44% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-26 | 5.76 | 4.59 | 5.3 | 4.15 | -0.44% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-26 | 5.05 | 4.59 | 4.7 | 4.15 | -0.44% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-26 | 4.85 | 4.59 | 4.4 | 4.15 | -0.44% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-26 | 3.58 | 4.59 | 3.0 | 4.15 | -0.44% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2024-08-26 | 3.01 | 4.59 | 2.7 | 4.15 | -0.44% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-08-26 | 14.2 | 14.13 | 14.5 | 14.1 | -0.21% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-08-26 | 13.8 | 14.13 | 14.1 | 14.1 | -0.21% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 流速 | 2024-08-26 | 14.4 | 14.13 | 13.7 | 14.1 | -0.21% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-08-26 | 7.10 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | -9.72% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-08-26 | 7.20 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | -9.72% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 湿度 | 2024-08-26 | 7.30 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | -9.72% | 相对误差不超过±25%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 26.9 | 24.22 | 22.9 | 24.9 | 0.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 14.9 | 24.22 | 20.0 | 24.9 | 0.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 30.1 | 24.22 | 29.1 | 24.9 | 0.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 24.4 | 24.22 | 26.4 | 24.9 | 0.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 21.6 | 24.22 | 24.7 | 24.9 | 0.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 27.4 | 24.22 | 26.3 | 24.9 | 0.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | <2 | 1 | 10.5 | 9.93 | 8.93mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | <2 | 1 | 11.3 | 9.93 | 8.93mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | <2 | 1 | 9.4 | 9.93 | 8.93mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | <2 | 1 | 10.3 | 9.93 | 8.93mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | <2 | 1 | 9.1 | 9.93 | 8.93mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | <2 | 1 | 9.0 | 9.93 | 8.93mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-08-26 | 143.5 | 143.7 | 143.6 | 143.63 | -0.07℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-08-26 | 143.9 | 143.7 | 143.5 | 143.63 | -0.07℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 温度 | 2024-08-26 | 143.7 | 143.7 | 143.8 | 143.63 | -0.07℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 流速 | 2024-08-29 | 14.3 | 14.23 | 14.1 | 14.1 | -0.91% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 流速 | 2024-08-29 | 14.0 | 14.23 | 14.1 | 14.1 | -0.91% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 流速 | 2024-08-29 | 14.4 | 14.23 | 14.1 | 14.1 | -0.91% | 相对误差不超过±10%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 湿度 | 2024-08-29 | 2.90 | 2.97 | 2.76 | 2.78 | -0.19% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 湿度 | 2024-08-29 | 3.12 | 2.97 | 2.77 | 2.78 | -0.19% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 湿度 | 2024-08-29 | 2.9 | 2.97 | 2.80 | 2.78 | -0.19% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 温度 | 2024-08-29 | 70.8 | 71.27 | 71.9 | 71.93 | 0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 温度 | 2024-08-29 | 71.7 | 71.27 | 72.0 | 71.93 | 0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 温度 | 2024-08-29 | 71.3 | 71.27 | 71.9 | 71.93 | 0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 二甲苯（总量） | 2024-07-30 | 4926 | 138 | 1.4 |  | 4.2 | 30 | 0.0305 | 0.0305 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 苯 | 2024-07-30 | 4926 | 138 | 1.4 |  | 4.2 | 30 | <0.004 | <0.004 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 非甲烷总烃 | 2024-07-30 | 4431 | 133 | 3.8 |  | 3.8 | 30 | 7.97 | 7.97 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 甲苯 | 2024-07-30 | 4926 | 138 | 1.4 |  | 4.2 | 30 | 0.016 | 0.016 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 二甲苯（总量） | 2024-07-31 | 21336 | 38 | 2.3 |  | 4.8 | 44.4 | 0.145 | 0.145 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 甲苯 | 2024-07-31 | 21336 | 38 | 2.3 |  | 4.8 | 44.4 | 0.0891 | 0.0891 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 苯 | 2024-07-31 | 21336 | 38 | 2.3 |  | 4.8 | 44.4 | 0.0609 | 0.0609 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 非甲烷总烃 | 2024-07-31 | 21336 | 38 | 2.3 |  | 4.8 | 44.4 | 6.03 | 6.03 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 二甲苯（总量） | 2024-07-30 | 4928 | 148 | 1.7 |  | 2.8 | 40 | 0.030 | 0.030 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 苯 | 2024-07-30 | 4928 | 148 | 1.7 |  | 2.8 | 40 | <0.004 | <0.004 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 非甲烷总烃 | 2024-07-30 | 1615 | 145.6 | 1.5 |  | 1.4 | 40 | 6.70 | 6.70 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 甲苯 | 2024-07-30 | 4928 | 148 | 1.7 |  | 2.8 | 40 | 0.007 | 0.007 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 颗粒物 | 2024-07-23 | 535434 | 146.5 | 8 | 8.13 | 9.2 | 82 | <1.0 | <1.0 | 5 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 二氧化硫 | 2024-07-23 | 535434 | 146.5 | 8 | 8.13 | 9.2 | 82 | 22 | 31 | 35 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氨 | 2024-07-23 | 535434 | 146.5 | 8 | 8.13 | 9.2 | 82 | 5.24 | 7.33 | 8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 3#燃气锅炉(FQZN03) | 氮氧化物 | 2024-07-23 | 535434 | 146.5 | 8 | 8.13 | 9.2 | 82 | 9 | 13 | 50 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M2烧结机尾(FQXT61) | 颗粒物 | 2024-07-18 | 289143 | 113.1 | 2.2 |  | 16.6 | 100 | <1.0 | <1.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M2烧结机尾(FQXT21-1) | 颗粒物 | 2024-07-17 | 307531 | 111.1 | 1.3 |  | 17.8 | 100 | 1.4 | 1.4 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 颗粒物 | 2024-08-29 | 729712 | 70.1 | 3.4 |  | 16.7 | 100 | 2.4 | 2.4 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 颗粒物 | 2024-08-28 | 353738 | 55.1 | 3.7 |  | 7.8 | 40 | 1.4 | 1.4 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-15 | 308990 | 125 | 6.1 | 3.92 | 13.9 | 95.4 | 5 | 5 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-15 | 308990 | 125 | 6.1 | 3.92 | 13.9 | 95.4 | 17 | 18 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氨 | 2024-08-15 | 308990 | 125 | 6.1 | 3.92 | 13.9 | 95.4 | 0.68 | 0.72 | 3.8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂5#锅炉(DA002) | 颗粒物 | 2024-08-15 | 308990 | 125 | 6.1 | 3.92 | 13.9 | 95.4 | <1.0 | <1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 颗粒物 | 2024-08-28 | 496854 | 56.4 | 4.1 |  | 11 | 40 | 1.1 | 1.1 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 颗粒物 | 2024-08-26 | 225332 | 133.6 | 7 | 5.86 | 7.3 | 77.3 | 1.7 | 2.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 225332 | 133.6 | 7 | 5.86 | 7.3 | 77.3 | 23 | 27 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氨 | 2024-08-26 | 225332 | 133.6 | 7 | 5.86 | 7.3 | 77.3 | 0.37 | 0.44 | 3.8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 225332 | 133.6 | 7 | 5.86 | 7.3 | 77.3 | 5 | 6 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 颗粒物 | 2024-08-27 | 270460 | 133.5 | 7.16 | 5.87 | 10.3 | 88.6 | <1.0 | <1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2024-08-27 | 270460 | 133.5 | 7.16 | 5.87 | 10.3 | 88.6 | 8 | 10 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2024-08-27 | 270460 | 133.5 | 7.16 | 5.87 | 10.3 | 88.6 | 18 | 21 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氨 | 2024-08-27 | 270460 | 133.5 | 7.16 | 5.87 | 10.3 | 88.6 | 0.54 | 0.64 | 3.8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 颗粒物 | 2024-08-27 | 745211 | 77 | 3.52 |  | 21.1 | 97.9 | <1.0 | <1.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2024-08-26 | 329946 | 143.9 | 7.3 | 4.46 | 15 | 80 | 28 | 30 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2024-08-26 | 329946 | 143.9 | 7.3 | 4.46 | 15 | 80 | <2 | <2 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 颗粒物 | 2024-08-26 | 329946 | 143.9 | 7.3 | 4.46 | 15 | 80 | 1.0 | 1.1 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氨 | 2024-08-26 | 329946 | 143.9 | 7.3 | 4.46 | 15 | 80 | 0.25 | 0.27 | 3.8 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 颗粒物 | 2024-08-29 | 719495 | 70.7 | 2.86 |  | 16.4 | 100 | 1.1 | 1.1 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是